POZIV
za odabir ponuđača za nabavku medicinske opreme

Poštovani/e,

Kako bi se doprinijelo poboljšanju socio-ekonomske situacije i uvjeta života u Bosni i Hercegovini, Evropska unija finansira projekat „Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite", koji implementira Udruženje „Žene sa Une" iz Bihaća u partnerstvu sa Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V., u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
U okviru Javnog poziva za dodjelu EU grantova organizacijama civilnog društva u opštini Vlasenica (referentni broj poziva: CN 2024/455 – 410 / PAVW DISPP 004-3), Udruženje za razvoj I afirmaciju društva NODAS sprovodi projekat „Zdrava i osnažena: pristup zdravstvenim uslugama za žene iz ruralnih područja opštine Vlasenica", u partnerstvu s JZU Dom zdravlja Vlasenica kao koaplikantom.
Opći cilj projekta je doprinijeti ravnopravnijem, dostupnijem i dostojanstvenijem pristupu zdravstvenim uslugama za žene iz marginalizovanih i ruralnih sredina u opštini Vlasenica.
Udruženje za razvoj I afirmaciju društva NODAS poziva kvalifikovane ponuđače i ponuđačice da dostave svoje ponude za Nabavku medicinske opreme u skladu sa priloženom tehničkom specifikacijom. Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan, više ili sve artikle navedene u tehničkoj specifikaciji. Naručitelj zadržava pravo izvršiti odabir i nabavku pojedinačnih artikala, te nije obavezan izvršiti nabavku svih artikala obuhvaćenih ovim pozivom.

Ponude se dostavljaju na adresu Udruženje za razvoj I afirmaciju društva NODAS, Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo, ili putem elektronske pošte na adresu: nodas@nodas.ba, najkasnije do 07.09.2026. godine u 15:00 sati. Ponuda obavezno sadrži dokumentaciju navedenu u Pozivu sa naslovom “Nabavka medicinske opreme“.
Ponude moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM) bez uračunatog PDV-a. U skladu sa Okvirnim sporazumom IPA III između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, Naručitelj je oslobođen plaćanja PDV-a. Naručitelj će odabranom ponuđaču dostaviti Potvrdu za oslobađanje plaćanja PDV-a. Ponude dostavljene u nekoj drugoj valuti bit će neprihvatljive i kao takve će biti odbačene.
Naručitelj će plaćanje izvršiti na bankovni račun odabranog ponuđača nakon isporuke i prihvatanja opreme te dostavljanja originalne fakture na ime Naručitelja, u roku od 8 dana.
Naručitelj ne vrši avansne uplate.
Naručitelj ima pravo da u roku od 5 dana od dana prijema računa isti vrati ponuđaču na ispravku, uz pisano obrazloženje i navođenje razloga zbog kojih ispostavljeni račun nije u skladu s nabavkom.
Ovo pismo se ni na koji način neće tumačiti kao ponuda za sklapanje ugovora s Vama.
Ako odlučite da ne predate ponudu, bili bismo zahvalni ako biste nas o tome obavijestili u pisanoj formi i naveli zbog čega ste odlučili da ne predate ponudu.

S poštovanjem,
_______________________
Šemsudin Maljević
Project Manager
Udruženje za razvoj I afirmaciju društva NODAS
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PRILOG I 
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE 

Nabavka medicinske opreme

	Redni broj
	Opis
	Jedinica mjere
	Količina
	Valuta
	Jedinična cijena bez PDV-a
	Ukupna cijena bez PDVa
	Mjesto isporuke

	1. 
	KOLPOSKOP SA OPTIČKIM I VIDEO SISTEMOM
Optički sistem:
Super-stereoskopski optički sistem 
Podešavanje dioptrije: -5/+5 D 
Realistički prikaz boje 
3D vizuelni efekat 
Binokularni sistem 
Binokular zakrivljen pod uglom od 45°, uvećanje 12,5x 
Objektiv radne distance 300 mm 
Petostepeni sistem uvećanja: 2,8x / 4x / 7x / 11,5x / 17x 
Fokus: 40 mm 
LED osvjetljenje 
Video sistem:
CCD objektiv, fokalna dužina 65 mm 
CMOS kamera, najmanje 2,1 miliona piksela 
Full HD rezolucija, najmanje 1920 × 1080 
USB 3.0 interfejs ili ekvivalent 
Osvjetljenje: najmanje 30.000 lux 
Temperatura boje: približno 5.600 K 
Životni vijek izvora osvjetljenja: najmanje 60.000 sati

	Kom 
	1
	BAM
	
	
	                                                                   









Vlasenica

	2. 
	Aneroidni aparat za mjerenje krvnog pritiska
Klasični aneroidni mjerač krvnog pritiska sa certificiranim manometrom 
Manometar sa ABS kućištem, zaštićenim od udara 
Gumeni prsten za dodatnu zaštitu manometra 
Velika i pregledna skala 
Tip uređaja: ručni aneroidni mjerač krvnog pritiska sa manometrom 
Precizni mehanički manometar sa skalom od 0 do 300 mmHg 
Manžetna za nadlakticu sa čičak-trakom (Velcro) i jednocrjevnim ili dvocijevnim sistemom 
Pogodan za kliničku i profesionalnu upotrebu uz korištenje stetoskopa (stetoskop nije sastavni dio uređaja)

	kom
	1
	BAM
	
	
	

	3. 
	Aparat za mjerenje šećera u krvi – glukometar
Tehnologija mjerenja: senzor/elektrohemijska metoda, glukoza dehidrogenaza (GDH-FAD)
Metoda kalibracije: bez kodiranja (automatska)
Kalibracija rezultata: ekvivalentna plazmi
Vrijeme mjerenja: najviše 5 sekundi
Potrebna veličina uzorka: najviše 0,6 µL
Tip uzorka: svježa puna krv (kapilarna, venska i neonatalna)
Mjesta testiranja: jagodica prsta, podlaktica i dlan
Opseg hematokrita: 10–70%
Memorija: najmanje 1.000 rezultata sa datumom i vremenom
Prikaz prosječnih vrijednosti za 7, 14, 30, 60 i 90 dana
Mogućnost prenosa podataka putem USB kabla
Kontrolni rastvor: 3 nivoa
Automatsko isključivanje nakon 2 minute neaktivnosti
Napajanje: 2 × CR2032 3,0 V ili ekvivalent
Trajanje baterije: najmanje 3.000 mjerenja
Automatska detekcija nedovoljnog uzorka
Mogućnost dodatnog nanošenja uzorka
Detekcija pomjeranja/ometanja uzorka
	Kom
	1
	BAM
	
	
	

	4. 
	Digitalna vaga za bebe
Digitalna vaga za bebe, pogodna za lakši transport
Velika površina za vaganje
Jednostavno otvaranje, uklanjanje baze i razdvajanje ručke
Ergonomski oblikovana baza koja omogućava stabilnost bebe
Stabilan prikaz težine kod nemirne bebe zahvaljujući funkciji filtriranja i zadržavanja rezultata
Veliki LCD ekran za lako očitavanje
Prebacivanje između kg i lb
Maksimalni kapacitet: najmanje 15 kg
Osjetljivost/rezolucija: najviše 10 g
Težina uređaja: približno 1,9 kg
Dimenzije približno: 395 × 315 × 105 mm sklopljena i 740 × 315 × 53 mm otvorena
	Kom
	1
	BAM
	
	
	

	5. 
	Digitalna vaga za odrasle
Digitalna vaga za mjerenje tjelesne mase
Maksimalni kapacitet: najmanje 180 kg
Minimalni kapacitet: najviše 3 kg
Preciznost/rezolucija: najviše 100 g
Memorija za najmanje 8 korisničkih profila
Mogućnost prikaza dnevne i mjesečne statistike
Velika površina/platforma izrađena od sigurnosnog stakla
Senzorska tehnologija za automatsko uključivanje i isključivanje (Auto ON/OFF)
Napajanje baterijama
Dimenzije približno: 310 × 310 × 22 mm
	Kom 
	1
	BAM
	
	
	

	[bookmark: _Hlk118189996] Napomena: 
1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti jedinična i ukupna cijena za traženu količinu. 
2. Ukupna cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade (transport, istovar na lokacije u skladu sa dostavljenim narudžbama) koje Naručitelj treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrazcu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Naručilac ne vrši avansna plaćanja. Plaćanje će biti izvršeno po isporuci svih roba na osnovu otpremnica i računa. . 
6. Ponuđači mogu ponuditi jedan, više ili sve artikle. Naručitelj će izvršiti evaluaciju i odabir po pojedinačnim artiklima i nije obavezan izvršiti nabavku svih artikala navedenih u specifikaciji.
	Ukupno
	 

	
	Popust
	 

	
	UKUPNO bez PDV-a
	 

	
	Datum
 
	

	
	Potpis i pečat ovlaštene osobe
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